目   录

1.概述…………………………………………………………………1

2.主要技术性能………………………………………………………1

3.系统连接……………………………………………………………2

4.安装维护……………………………………………………………4

5.操作使用……………………………………………………………4

6.使用注意事项………………………………………………………7

7.错误信息提示………………………………………………………7

在使用本仪表前，敬请仔细阅读说明书！

本说明书的完全阅读时间为4小时

XK3102-E0833使用说明

1.概述

XK3102-E0833型防爆称重显示控制器是我公司新近推出的新一代称重显示控制仪表。它采用本安设计技术，兼有直流本安电池组/本安电源二种供电方式。使仪表具有体积小、重量轻、功能齐全及使用方便等特点。产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检验站检验认可符合国家标准GB3836.1-2000、GB3836.4-2000爆炸性气体环境用电气设备和GB12476可燃性粉尘环境用电气设备的相关规定，防爆标志为 _________；防爆合格证号为GYB       。用户可根据使用现场要求，选用本产品应用于相应爆炸性危险场所。

2.主要技术性能

2.1主要参数：

·准确度等级：            3级

·信号输入范围：          0～15mV

·传感器激励：            +5VDC 可驱动4只350Ω电阻应变式传感器

·显示分辨率：            1000～30000

·A/D分辨率：             1,000,000(1百万)

·A/D转换速率：           每秒50次

·显示分辨率：            1000 ~ 30000

·分度值：                0.001 ~ 50kg

·供电电源：              标配内置式直流专用电池组:9.6V/4500mA

（型号为DE0823）

选配外接本安型输出电源

（代号为AE0821）

·防爆标志：                 ExibⅡCT4/T5

·显示器：               6 位段码型液晶显示器(字高22mm)。

·键盘：                 6 个簿膜轻触键。

2.2 环境条件

·温度：                 -25℃～+60℃

·湿度：                 <85%RH

·危险场所：             1区、2区危险场所

2.3 外形尺寸

3. 系统连接

3.1 开箱检查

打开包装箱，查看部件是否完整。若有缺件或部件损坏，请速与本公司联系，以便得到妥善处理。确信各部件完好无损后将仪表从包装箱中取出，然后进行安装和接线。

3.2 安装

XK3102-E0833仪表外壳为不锈刚材料，其不锈刚支架可直接放置在台面上。如需将XK3102-E0833仪表固定在墙上或柱上，可使用锣钉将不锈刚支架固定在墙上或柱上。

3.3 电气连接

3.3.1电源连接

XK3102-E0833型本安型防爆称重显示控制器，可直接安装在1区或2区爆炸性危险场所，它具有两种供电方式（任选一种）：

第一种是简单地采用仪表内置式专用DE0823型本安电池组。

第二种是采用本公司设计制造的AE0821型本安型AC/DC防爆电源,它可以长期稳定的运行（此电源必须放置在安全工作区使用）。

二种配电方式示意图，如图（一）所示:

图（一）

第一种配电方式如图（二）：

三芯金属航空插座

显示器XK3102-E0833端       DE0823本安电池组端

图（二）

第二种配电方式如图（三）：

三芯金属航空插座            三芯金属航空插头

显示器XK3102-E0833端                AE0821型本安AC/DC防爆电源端

图（三）

3.3.2 传感器连接

XK3102-E0833仪表的传感器激励电压为5VDC，最大输出电流60mA。XK3102-E0833最大能驱动4只350Ω的传感器。连接传感器使用四芯传感器屏蔽电缆，传感器连接使用五芯金属航空插座

连接方法如图（四）所示：

图（四）传感器与五芯航空插头连接图

▲注意：使用六线制传感器时，必须正激励与正反馈、负激励与负反馈分别短接。否则仪表将不能正常工作。

4．安装维护

本安型称重显示控制器在1区或2区危险场所的安装及AE0821型本安AC/DC防爆电源的配接如图（一）所示，用户在现场安装使用时必须严格遵守GB3836.13-1997“爆炸性气体环境用电气设备”第13部分“爆炸性气体环境用电气设备的检修”。GB3836.15-2000“爆炸性气体环境用电气设备 第15部分” ：危险场所电气安装（煤矿除外）及GB50257-1996“电气安装工程 爆炸与火灾危险环境电气装置施工及验收规范”的有关规定。

5. 操作使用

5.1.1显示器

XK3102-E0833仪表有一个6 位段码型液晶显示器，可显示重量数据、操作提示信息及错误代码。

光标及其功能说明如下：

| 光 标 | 含 义 |
| --- | --- |
| NET | 当秤显示净重时，该光标亮 |
| kg | 当秤处于非动态且显示重量时，该光标亮 |
|  | 当秤处于毛重零的±1/4d之间时，该光标亮 |
|  | 当秤处于低电量状态时，该光标亮 |

5.1.2 操作键盘说明

【】键。

- 开关键：在关机状态下，按【】键即实现开机功能；在开机状态下，按【】键3秒钟，仪表显示提示信息“OFF”，随后关机。

- 退出键：在标定和参数设置状态下按【】退出标定和参数设置。

【】键。

- 置零键：在称重状态下，按【】键仪表在允许范围内将显示重量置为零。

- 退步键：在标定和参数设置状态下按【】键，仪表退回上一设定参数。

- 左移键：在输入数值时按【】键，编辑数字的位将会左移一位。

【】键。

- 去皮键：在称重状态下，按【】键仪表将显示重量作为皮重值存贮，仪表将显示零。

- 选择键：在标定和参数设置状态下按【】键用于选择下一个设定值。

- 加1键：在标定和参数设置状态下按【】键，正在编辑的数字会加1。

【】键

a．清皮键：在正常称重状态下按【】键，用于清除皮重值显示毛重值。

b．清除键：在输入数据时用于清除错误的数据输入。

【】

右移键：在输入数值时按【】键，编辑数字的位将会右移一位。

【】

确认键：用于确认输入的数据和选择的参数值。

5.2 基本操作

5.2.1 开机、关机

注意：通电前先确认电源电压是否在规定的范围内。

开机：在接通电源的情况下,开启底部船形开关然后按【】键，仪表将自检，自检完毕后进入称重状态。

说明：本仪表船型开关有三种状态，中间为“关”状态，两边分别为“交流开”和“直流开”状态。

关机：在开机状态下按【】键三秒，仪表显示“OFF”然后熄灭，或者直接把船型开关拨在中间状态。

5.2.2 置零功能

开机自动置零： 开机时，如果秤上的重量小于设置的开机自动置零范围

（参数21），仪表将执行自动置零命令，使仪表显示毛重零。

按键置零： 由于外界环境条件的影响，空秤时仪表可能显示一非零的重量读数。为了避免此重量读数对称重结果的影响，必须按【】键使仪表显示毛重零。

5.2.3 皮重功能

去皮功能：在毛重显示状态下按【】键，仪表将显示重量作为皮重存储，显示净重零，净重光标NET同时点亮。

清皮功能： 当秤上的重量回到毛重零或负的毛重时，按【】键仪表将清除皮重，显示毛重，净重光标NET同时熄灭。

6 使用注意事项

6.1 DE0823型本安电池组设置在仪表内部电池组腔内，旋开背部电池组腔的盖板即可见本安电池组。

6.2 本安型称重显示控制器内置式的本安电池组，必须在安全场所充电、装卸及更换，充电时必须使用本公司专用的智能充电器，插在仪表后面的智能充电器插口上即可（也可以直接拆下本安电池组进行充电），一般充电时间为8～10小时，电冲满后充电器上的指示灯颜色由红色变为绿色。

▲注意：充电时必须关闭仪表，否则会损毁本安电池组、烧坏主板。

6.3 更换的本安电池组必须是相同代号的经防爆认可的产品，严禁擅自更换电池组保护元件。

6.4 仪表长时间不用时，应取出电池组，以免电池组出现漏液导致损坏仪表零部件。

6.5 本安型AC/DC防爆电源与本安型称重显示控制器的连接布线应尽量排除外界电磁干扰及防止机械损坏。

7 错误信息提示

·CAL E1：     校正时秤处于动态

·CAL E2：     传感器信号输出为负

·CAL E3：     传感器信号输出超载

·CAL E4：     输入的加载重量值大于满量程的110%

·CAL E5：     输入的加载重量值为0

·CAL E6：     量程校正时传感器输出信号太小

·┏━━━┓：  秤超载(大于满量程以上9d)

·┗━━━┛：  秤欠载

·E 1:          程序存储器校验和错误

·E 2：        数据存储器错误

·E 4 EEPROM：  校验和错误

XK3102-E0833技术说明

●标定和参数设置

1. 标定步骤

| 步骤 | 操作 | 现象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪表开机自检进入称重状态然后按‘标定’按钮 | 仪表显示“CAL 0” | 进入仪表参数设置状态 （见附录：1、仪表校正设置） |
| 2 | 按【】键一次 | 仪表显示“CAL 1” | 进入仪表校正状态 |
| 3 | 按【】键一次 | 仪表先显示“C 1”，然后显示“000000”，其中有一位在闪烁 | 进入满量程设置，闪烁的位可以修改 |
| 4 | 按【】使闪动的位移到千位，按三次【】键 | 仪表显示“003000” 并且数字“3”在闪动 | 例如：输入3000 |
| 5 | 按【】键一次 | 仪表先显示“C 2”，然后显示分度值“1” | 进入分度值设置 |
| 6 | 按【】键若干次选中“0.5” | 仪表显示分度值“0.5” | 例如：选择分度值0.5 |
| 7 | 按【】键一次 | 仪表显示“C3 0” | 非线性校正 （此选项设置为“0”） |
| 8 | 按【】键一次 | 仪表显示“E SCL” | 空载，要卸掉秤体上的重物 |
| 9 | 按【】键一次 | 仪表“9、8、7~1”进行10秒稳定等待，然后显示“000000” | 量程调整，等待加载砝码 |
| 10 | 按【】三次使闪动的位移到千位按两次【】键 | 仪表显示“002000” 并且数字“2”在闪动 | 例如：加载2000kg砝码 |
| 11 | 按【】键一次 | 仪表“9、8、7~1”进行10秒稳定等待，然后显示“GrouP1” | 此时已经标定成功，仪表进入参数组1设置（此选项一般不必设置） |
| 12 | 按【】键一次 | 仪表显示“GrouP2” | 进入仪表参数组2设置 |
| 13 | 按【】键一次 | 仪表显示“21 XX” | 开机自动置零范围 |
| 14 | 按【】键若干次选中10 | 仪表显示“21 10” | 例如：开机自动置零范围为 10%最大量程 |
| 15 | 按【】键一次 | 仪表显示“22 XX” | 手动清零范围 |
| 16 | 按【】键若干次选中10 | 仪表显示“22 10” | 例如：手动清零范围为 10%最大量程 |
| 17 | 按【】键一次 | 仪表显示“23 X.X” | 自动零跟踪范围 |
| 18 | 按【】键若干次选中3.0 | 仪表显示“23 3.0” | 例如：自动零跟踪范围为3.0d |
| 19 | 按【】键一次 | 仪表显示仪表显示“24 X” | 预留功能，设置为 “0” |
| 20 | 按【】键选中“0” | 仪表显示仪表显示“24 0” | 预留功能，设置为 “0” |
| 21 | 按【】键一次 | 仪表显示“25 X” | 手动去皮功能 |
| 22 | 按【】键选中“1” | 仪表显示“25 1” | 选择“1”，允许手动去皮 |
| 23 | 按【】键一次 | 仪表显示“26 X.X” | 动态检测范围 |
| 24 | 按【】键若干次选中1.0 | 仪表显示“26 1.0” | 例如：选择“1.0”，表示秤在变化超过1.0d时属于动态 |
| 25 | 按【】键一次 | 仪表显示“27 X.X” | 动态检测时间 |
| 26 | 按【】键若干次选中1.0 | 仪表显示“27 1.0” | 例如：选择“1.0” |
| 28 | 按【】键一次 | 仪表显示“28 X” | 数字滤波强度 |
| 29 | 按【】键若干次选中1 | 仪表显示“28 1” | 例如：选择“1”轻滤波 |
| 30 | 按【】键一次 | 仪表显示“29 X” | 预留功能，设置为 “0” |
| 31 | 按【】键若干次选中0 | 仪表显示“29 0” | 预留功能，设置为 “0” |
| 33 | 按【】键一次 | 仪表显示“GrouP3” | 进入仪表参数组3设置 （注意：参数组3和参数组4为仪表预留设置，无需设置） |
| 34 | 按【】键一次 | 仪表显示“CAL d” | 参数设置结束 |
| 35 | 按【】键一次 | 仪表显示“- - - - - -” | 进入称重状态，“- - - - - -”表示超出开机置零范围，此时只需卸掉秤台上的砝码即可 |
| 36 | 卸掉秤台上的砝码 | 仪表显示“0.0” | 仪表进入正常称重状态 |