电   子   天   平

操

作

说

明

福州科迪电子技术有限公司

KD-BN/CN -ch,V6.0-2011

感谢您选购本公司电子天平，为有效帮助您正确的使用本公司产品，请细读使用说明，将有益于操作及延长产品之寿命并可减少故障机会。

目      录

一、概述----------------------------------1

二、规格及性能---------------------------1

三、使用前准备--------------------------2

四、开机自检-----------------------------3

五、显示说明----------------------------3

六、操作说明----------------------------4

七、警示信息--------------------------8

八、使用注意事项------------------------8

九、电源说明-----------------------------8

十、故障与排除----------------------------9

十一、配件套-----------------------------9

一、概述

福州科迪精密仪器有限公司专业从事实验室分析天平，精

密电子天平的研发、设计、生产、和销售。公司具备一支经验丰富的研发制造团队，完整、严谨的产品质量控制体系。KD-BN和KD-CN型电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。具有去皮、自校、计重、计数、故障显示等功能。此天平称重准确，稳定性好，分辨率高且操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校、医院、科研等单位做出快速测定。

二、规格及性能

| 型号规格 | KD-BN | KD-CN |
| --- | --- | --- |
|  | 1103 | 2103 | 3103 | 11002 | 21002 | 31002 | 3102 | 6102 | 11002 | 21002 |
| 最大称量 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
| 去皮范围 | 110g | 210g | 310g | 1100g | 2100g | 3100g | 310g | 610g | 1100g | 2100g |
| 检定分度 | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d | e=10d |

1

| 重复性 | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d | ±3d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小读数 | 1mg | 1mg | 1mg | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
| 秤盘尺寸 | ∮92 | 125×145 | ∮116 | 125×145 |
| 整机尺寸 | 270×200×265（m3） | 270×200×215（m3） |
| 外形尺寸 | 332×253×335（m3） |
| 电源 | 外接电源（ＡＣ２２０Ｖ±10%50HZ±1HZ） DC.8V |
| 使用温度 | 5-35℃ |

三.使用前准备

1、拆下天平右侧的传感器保护螺杆 (参照操作说明) ，盖上适配器盒内的防尘盖，检查防风罩是否正常工作（无防风罩例外），将秤盘轻轻放入（保存好所有随机配件及包装箱以防天平返修时用）。

2、请将电子天平放置于水平、稳定、无振动的台面上使用。

3、避免将电子天平放置于温度变化过大或空气流动剧烈的场所，如日光直射或空调出风口。

2

.

.0+

产　品　合　格　证

闽制00000001号

产 品 名 称：　电子天平

产品型号规格：

编       号：

本产品经检验合格准予出厂

检验员：

日  期：

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园十字亭路5号

邮编：350008

电话：0591-83854419

传真：0591-83854415

4、不得在有腐蚀性的气体或液体，以及影响仪器正常工作的电场和磁场的地方使用。

5、调整秤脚使水平泡处于中心位置。

四、开机自检

插上外接电源或者装上8v蓄电池，按“开机”键打开天平，天平在开机过程中会进入若干时间的自检测试，自检结束后进入称重模式。此时天平进入预热待用状态．天平预热30分钟,天平校准结果更准确。

五、显示说明

3

六、操作说明

开机自检结束后进入称重模式。

1、天平校准

校准：在秤盘上不加任何物体的情况下,按住 “校正” 键不松手, 大约3秒钟后窗口显示“CAL”即刻松手,稍后,显示闪烁“标准砝码值”，可用“单位转换” 键改变闪烁位，用“校正” 键改变闪烁位的数值，设定好校准砝码值后放上相应的砝码于秤盘上，等待数秒（没有数字闪烁），则校正结束。如果校准后称量还是不准确,则按上述过程重复校准几次。

2、称量

(1) 开机预热稳定或校准后,显示称量模式“0.000或0.00” 。

(2) 放物体于秤盘上,即显示该物的重量。

3、去皮重

(1) 置容器于秤盘上,天平显示容器质量。

4

2、 低电源警示

当电池电压使用至5.8V±0.15V时，低电源指示灯点亮则

表示必须充电。如果继续使用，显示数值将不稳定，电

压下降至5.1V±0.15V时，则天平自动关机进入保护模式。

3、当出现低电压指示时需对电池充电。充电时充电灯为红色，

充饱后为绿色。充电过程一般需要8-12小时。

十、故障与排除

| 故障 | 原因 | 排除 |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 没接电源； 电池电压不够或电池已坏； | 插上电源线； 给电池充电或更换电池； |
| 显示值不稳定 | 保护传感器保护螺杆没拆 工作环境不好； 防风门没关好； 有异物或刮碰； 秤盘没放平； 热机时间不够； | 拆下传感器保护螺杆 改善工作环境； 观察防风门； 旋转秤盘,观察有无碰撞； 给予规定热机时间在用； |
| 显示值与实际重量不符 | 天平没有校准； 称量前没有清零； | 校准天平； 按TAR清零； |

十一、配件套。

电子天平主机1台,说明书一份(保修卡,合格证),秤盘1个,外接电源1个,砝码1个。

9

8、单双量程设置

按住“单位转换”键并再按开机键开机，自检结束后进入单双量程参数设置。此时显示窗口显示 “SIn”（单量程）或“dbL” （双量程），按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认(出厂设置“SIn”)。

七、警示信息

天平超载时，荧幕将显示“             ”并发出蜂鸣警示，此时须立即卸下称物，以免损坏传感器。

八、使用注意事项

1、使用前应按规定通电预热

2、皮重和物体的质量不得超过称量范围

3、若称重不准确,需用标准砝码对天平校准

九、电源说明

1、 电源选择

(1) . 8V/600mA 开关电源 (2) . 6V 4Ah 蓄电池

8

(2) 按“去皮/置零”键后,显示“0.000或0.00”,即已去皮重。

(3) 置物体于容器中,即显示物体的质量。

4、计数功能

(1)、称重模式下，连续按“单位转换” 键，当显示“CA 10　ｐｃｓ”时，按“校正” 键可进入选择 10、20、50、100、200、500、1000七种采样个数。当选择采样个数确定后，在秤盘上放上与显示数值相对应的样品个数，按“打印”键确认，采样完成，即可以开始使用计数功能。

(2)、如果单重不足时采样屏幕将显示“Err”。

(3)、采样完成后进入计数功能，如果此时想重新采样可按“校正”键返回第一步操作重新开始。

(4)、在计数模式下按“单位转换” 键可返回称重模式。

5、天平单位转换。

按“单位转换”键, 每按一次可依次显示, “CT”(克拉)“OZ”(盎司)“OZT”(金衡制盎司) “CA 10 pcs”(计数) “ g”(克),可根据用户需要显示不同的称量单位。

5

6、滤波参数设定

按住“去皮/置零”键并按“开关”键开机，自检结束后进入滤波参数设置。此时显示窗口可能显示“nb0”或“nb1”或“nb2”或“nb3”或“nb4”（参数“nb0”→“nb4”分别表示反应由慢→快）。此时按“单位转换”键选择合适的滤波参数，按“去皮/置零” 键确认(出厂设置“nb2”) 。

7、零点参数设定和通讯参数设定

(1)、按住“校正”键并按开机键开机，自检结束后进入零点跟踪设置，此时窗口可能显示“0.0d”或“0.5d”或“1.0d”或“1.5d”或“2.0d”或“3.0d”或“4.0d”或“5.0d”，按“单位转换” 键选择合适的零点跟踪参数，按“去皮/置零”键确认 (出厂设置“2.0d”) 。

(2) 、第一步设置结束后，进入负十五个分度值始终显示零的功能设置，此时显示窗口显示“-15d on”（该功能有效，即毛重为负十五个分度值的范围内显示窗口始终显示零）或“-15doff”（该功能无效），按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认 (出厂设置“-15doff”) 。

(3) 、第二步设置结束后，进入去皮跟踪设置，此时显示窗口可

6                               能显示“ZN off”（不去皮跟踪）或“ZN 1.0d”（在去皮模式下，净重为零时，具有±1.0d的跟踪）或“ZN nd”（在去皮模式下净重为零时，具有同于零点跟踪范围的去皮跟踪），按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认(出厂设置“ZN 1.0d”) 。

(4)、第三步设置结束后，进入波特率设置，此时显示窗口可能显示“bAUd12”或“bAUd24”或“bAUd48”或“bAUd96”，按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认 (出厂设置“bAUd96”) 。

(5)、第四步设置结束后，进入通讯方式设置，此时显示窗口可能显示“St”（稳定发送）或“Co”（联系发送）或“Pr”（打印），按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认(出厂设置“Co”)。

(6) 、第五步设置结束后，进入背光方式设置,此时显示窗口可能显示“BL OFF”(背光常闭)或“BL ON”(背光常开)或“BL AUTO ”(检测重量自动背光)，按“单位转换”键选择合适的参数，按“去皮/置零”键确认（出厂设置“BL ON”）

7

# Text boxes

日期        维 修 记 录       维修员

福州科迪电子技术有限公司

保修结算凭单

（由保修单位填写并寄回科迪公司）

用户姓名          用户电话

用户单位

用户地址

产品名称          型号规格

器    号          发 票 号

购货日期：      年      月      日

销售单位

保修期限：自     年     月      日

至     年     月      日

保修单位名称：

地址：

电话：            传真：

（须加盖公章或营业章）

福州科迪电子技术有限公司

保修记录卡

（保修单位留存）

用户姓名          用户电话

用户单位

用户地址

产品名称          型号规格

器    号          发 票 号

购货日期：        年    月      日

销售单位

保修截止日：自    年    月      日

福州科迪电子技术有限公司

保 修 卡

（用 户 留 存）

用户姓名          用户电话

用户单位

用户地址

产品名称          型号规格

器    号          发 票 号

购货日期：      年      月      日

销售单位

保修期限：自     年     月      日

至     年     月      日

保修单位名称：

地址：

电话：            传真：

（须加盖公章或营业章）

保修卡

闽制00000001号

注意事项：

一、自购买产品之日起，在正常情况下发生故障，凭本保修卡由本公司指定该区域之维修中心负责保修一年。

二、有以下情形之一者，虽在保修期间，均须酌情收费。

1、未按操作说明书使用致产品损坏；

2、未经本公司或指定维修中心之维修人员修理，而擅自拆封修理致损坏；

3、未经本公司或指定维修中心许可，自行拆迁搬运已固定安装的产品致损坏；

4、受自然灾害之损坏（如火灾、地震……）

三、蓄电池不在保修范围内。

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

保修卡（副卡A）

说   明：

一、本副卡由保修单位于产品销售出后第一次维修时填写保存，按序号归档。

二、用户产品保修时须带保修卡，维修人员按保修卡序号索寻保修卡副卡，维修后须按规范详细记录、签名。

三、保修单位名称：

地址：

电话：

（须加盖保修单位公章或营业章）

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415

保修卡（副卡B）

说   明：

本副卡由保修单位于产品保修内维修后填写并寄回公司，以做为产品保修费用结算依据。

福州科迪电子技术有限公司

地址：福州市浦上工业区仓山园        邮编：350008

电话：0591-83854419  83854416  88071202  88071203

传真：0591-83854415